MC022-TT220 数字式覆层测厚仪使用说明书

目录

第一章概述.........................2

一、适用范围

二、基本原理

三、基本配置及仪器结构

第二章技术参数.......................3

一、性能指标

二、主要功能

第三章使用方法.......................4

一、基本测量步骤

二、各项功能及操作方法

⒈ 测量方式（单次测量.连续测量）

⒉ 工作方式（直接方式.成组方式）

⒊ 删除

⒋ 统计计算

⒌ 打印

⒍ 关于“MODE”键

第四章仪器的校准......................7

一、校准标准片

二、基体

三、校准方法

第五章与仪器使用有关的注意事项...............9

一、影响测量精度的因素及有关说明

二、使用仪器时应当遵守的规定

三、关于测量结果的说明

第六章保养与维修......................11

第一章 概述

一、 适用范围

本仪器是一种超小型测量仪，它能快速、无损伤、精密地进行磁性金属基体上

的非磁性覆盖层厚度的测量。可广泛用于制造业、金属加工业、化工业、商检等检

测领域。由于该仪器体积小、测头与仪器一体化，特别适用于工程现场测量。

二、 基本原理

本仪器采用了磁性测厚法、可无损伤地测量磁性金属基体上非磁性覆盖层的厚

度（如钢、铁、非奥氏体不锈钢基体上的铝、铬、铜、珐琅、橡胶、油漆镀层）。

基本工作原理是：当测头与覆盖层接触时，测头和磁性金属基体构成一闭合磁

路，由于非磁性覆盖层的存在，使磁路磁阻变化，通过测量其变化可计算覆盖层的

厚度。

三、 基本配置及仪器结构

⒈ 基本配置

MC022-TT220主机 1台

标准样片 1盒

标准基体 1块

充电器 1个

⒉ 选购件

TA210打印机 1台

⒊ 仪器结构

本仪器基本组成部分见图1。

⒈ 测头 ⒉ 液晶显示屏幕 ⒊ ▲键 ⒋ ▼键 ⒌ MODE键

⒍ ON/C键 ⒎ 充电插座 ⒏ 打印机插座 ⒐ 外壳

图1

第二章技术参数

一、性能指标

⒈ 测量范围及测量误差（见表一）

表一

型号工作原理

测量范围

（μm）

低限分辨

力（μm）

示值误差（μm）

零点校准二点校准

MC022-TT220 磁感应0~1250 1 ±（3%H+1）

±[（1%~

3%）H+1]

型号

待测基体

最小曲率半径

（mm）

基体

最小面积的直径

（mm）

基体临界厚度

（mm）

MC022-TT220 凸1.5 凹9 .7 0.5

注：H—标称值

⒉ 使用环境：

温度：0~40℃

湿度：20%～75%

无强磁场环境

⒊ 电源：镍镉电池3.6 V 二节

⒋ 外型尺寸：150mm×55.5mm×23mm

⒌ 重量：150g

二、主要功能

● 可进行零点校准及二点校准，并可用基本校准法对测头的系统误差进行修

正；

● 具有两种测量方式：连续测量方式（CONTINUE）和单次测量方式

（SINGLE）；

● 具有两种工作方式：直接方式和成组方式；

● 具有删除功能：对测量中出现的单个可疑数据进行删除，也可删除存贮区

内的所有数据，以便进行新的测量；

● 设有五个统计量：平均值（MEAN） 、最大值（MAX） 、最小值（MIN）、

测试次数（NO．）、标准偏差（S．DEV）；

● 具有打印功能，可打印测量值、统计值；

● 具有欠压指示功能；

● 操作过程有蜂鸣声提示；

● 具有错误提示功能；

● 具有自动关机功能。

第三章使用方法

一、基本测量步骤

⒈ 准备好待测试件（参见第五章）。

⒉ 将测头置于开放空间，按一下“ON/C”键，开机。

⒊ 检查电源

● 无“╪”显示，表示电池电压正常；

● “╪”出现，表示电池电压已低落，应充电；

● 开机后，出现“╪” 并自动关机，表示电池电压已低至极限，应立即充

电。

⒋ 正常情况下，开机后显示上次关机前的测量值。

30 μm

⒌ 是否需要校准仪器，如果需要，选择适当的校准方法进行（参见第四章）。

⒍ 测量

迅速将测头与测试面垂直地接触并轻轻压住，随着一声鸣响，屏幕显示测

量值，提起测头可进行下次测量；

如果在测量中测头放置不稳，显示一个明显的可疑值，可在“DEL ONE？”

状态删除该值；

重复测量三次以上，在“DIS STATS？” 状态，可依次显示五个统计

值，即：平均值（MEAN） 、最大测量值（MAX） 、最小测量值（MIN）、测

量次数（NO．）、标准偏差（S．DEV）。

⒎ 关机

在无任何操作的情况下，大约2~3min 后仪器自动关机。

二、各项功能及操作方法

⒈ 测量方式（单次测量.连续测量）

● 单次测量方式──测头每接触被测件1 次，随着一声鸣响，显示测量

结果。如若再测量，须提起测头离开被测件，然后再压下测头。

● 连续测量方式──不提起测头测量，测量过程中不伴鸣响，显示屏连

续显示测量结果。

● 两种方式的转换方法是：在关机状态下，按住“MODE”键后，再按

“ON/C”键，随着一声鸣响，转换完成。

单次测量方式，屏幕显示如下：

SINGLE

连续测量方式，屏幕显示如下：

CONTINUE

⒉ 工作方式（直接方式.成组方式）

● 直接（DIRECT） 方式──此方式用于随意性测量，测量值暂存在内存

单元（共有15 个存贮单元）。当存满15 个存贮单元，新的测量值将

替掉旧测量值，并且参与统计计算的数值，总是最新的15 个数据；

● 成组方式（BATCH） ──此方式便于用户分批记录所测试的数据，一

组最多15 个数值，每当存满一组（15 个）数据，屏幕将显示

Tested 15!

此时可用“PRINT ALL？”打印出该组数值及其统计计算值。用“DEL

ALL？”删除该组数据，否则不能进行新的测量。成组方式避免了直接方

式下新值替旧值的随意性。

● 两种方式的转换方法是：

a. 按“MODE”键直至屏幕显示

DIRECT？

按“ON/C”键确认后，屏幕显示

DIRECT

进入直接方式。

b. 按“MODE”键直至屏幕显示

？ BATCH

按“ON/C”键确认后，屏幕显示

BATCH

进入成组方式。

⒊ 删除

● 删除当前值：当前测量结果如果出现较大误差，且不希望此结果进入

统计计算，可按“MODE” 键，直至屏幕提示

？ DEL ONE

此时，按“ON/C”键即可将此数据删除（如果不想删除，在

“DEL ONE？”状态下，按▲或▼键即可）。

● 删除全部数据：如果要删除内存中的全部数据以便进行新一轮测量，

可按“MODE”键，直至屏幕提示

？ DEL ALL

此时，按“ON/C”键即可将内存全部数据删除（如果不想删除，在“DEL

ALL？”状态下，按▲或▼键即可）。

⒋ 统计计算

只要有3 个测量值，即可进行统计计算。操作方法是：重复测量3 次以上，

按“MODE”键直至屏幕显示

．STATS？ DIS

按▲或▼键，平均值（MEAN） 、最大测量值（MAX） 、最小测量值（MIN） 、

测量次数（NO．）、标准偏差（S．DEV）可依次显示。

例如：

MAX 103 μm

μm

5

S. DEV 1.6 μm

MIN 99

NO.

MEAN 100 μm

若要回到测量状态，按“MODE”键或“ON/C”键即可。

⒌ 打印功能

● 单次打印──与单次测量方式相对应，每测量一次，打印一个测量值。

操作方式是：在单次测量方式下，按“MODE”键直至屏幕显示

？ PRT ONE

按“ON/C”键确认后，屏幕显示

PRT ON

此后，每次测量都将打印。若要放丢打印，在“PRT ONE？”状态下，按

▲或▼键即可。

● 连续打印──连续打印既适用于单次测量方式也适用于连续测量方

式，内存中的全部测量值及统计值一并打印输出。操作方法是：按“MODE”

键直至屏幕显示

？ PRT ALL

按“ON/C”键确认后，屏幕显示

PRT ON

同时打印输出内存中的所有测量值及统计值。若要放弃打印，在“PRT

ALL？”状态下，按▲或▼键即可。

● 打印机与本仪器的连接

只有本公司开发设计的打印机可与本仪器连接，进行打印工作。将打

印连线一头接打印机，另一头接本仪器，打开打印机电源，按上述方法操

作即可。

⒍ 关于“MODE”键

按住“MODE”键不松开，各状态提示将依次出现。

第四章仪器的校准

为使测量准确，应在测量场所对仪器进行校准。

一、校准标准片（包括箔和基体）

已知厚度的箔或已知覆盖层厚度的试样均可作为校准标准片。简称标准片。

⒈ 校准箔

对本仪器“箔”是指非磁性金属或非金属的箔或垫片。“箔”有利于曲面上的

校准。

⒉ 有覆盖层的标准片

采用已知厚度的、均匀的、并与基体牢固结合的覆盖层作为标准片。对于本仪

器，覆盖层应是非磁性的。

二、基体

⒈ 对于本仪器标准基体金属的磁性和表面粗糙度，应当与待测试件基体金属

的磁性和表面粗糙度相似。

为了证实标准片的适用性，可用标准片的基体与待测试件基体上所测得的

读数进行比较。

⒉ 如果待测试件的基体金属厚度没有超过参数表中所规定的临界厚度，可采

用下面两种方法进行校准：

1) 在与待测试件的基体金属厚度相同的金属标准片上校准；

2) 用一足够厚度的，电学或磁学性质相似的金属衬垫标准片或试件，但必须

使基体金属与衬垫金属之间无间隙。对两面有覆盖层的试件，不能采用衬垫法。

⒊ 如果待测覆盖层的曲率已达到不能在平面上校准，则有覆盖层的标准片的

曲率或置于校准箔下的基体金属的曲率，应与试样的曲率相同。

三、校准方法

本仪器有两种测量中使用的校准方法，零点校准；二点校准；还有一种针对测

头的基本校准。

⒈ 零点校准

a． 在基体上进行一次测量，仪器显示＜×.×μm＞。

b． 按一下“ON/C”键，屏显＜0.00μm＞即完成零点校准。

c． 要准确地校准零点，须重复上述a、b 以获得基体测量值小于1μm，这

样有利于提高测量精度。零点校准完成后就可进行测量了。

⒉ 二点校准

a． 先校零点（见上）。

b． 在厚度大致等于预计的待测覆盖层厚度的标准片上进行一次测量，屏

幕显示＜×××μm＞。

c． 用▲或▼键修正读数，使其达到标准片上的标称值。校准已完成，可

以开始测量了。

注意：即使显示结果与标准片值符合，按▲、▼键也是必不可少的，例如

按一次▲键一次▼键。

如欲较准确地进行二点校准，可重复b、c 过程，以提高校准的精度，

减少偶然误差。

⒊ 在喷沙表面上校准

喷沙表面的特性导致了测量值大大偏离真值，其覆盖层厚度大致可用下面

的方法确定

a． 仪器要用三、⒈或三、⒉的方法在曲率半径和基材相同的平滑表面校

准好。

b． 在未涂覆的经过同样喷沙处理的表面测量10 次左右，得到平均值Mo。

c． 然后，在已涂覆的表面上测量10 次得到平均值Mm。

d． （Mm—Mo）±S 即是覆盖层厚度。其中S（标准偏差）是SMm 和

SMo 中较大的一个。

⒋ 仪器的基本校准

在下述情况下，改变基本校准是有必要的：

──测头顶端被磨损

──测头修理后

──特殊的用途

在测量中，如果误差明显地超出给定范围，则应对测头的特性重新进行校

准，称为基本校准。通过输入6 个校准值（一个零值和5 个厚度值）可重新校

准测头。

基本校准操作方法如下：

a． 在仪器关闭状态下按住▼键再按ON/C 键开机，随着一声鸣响即进入

基本校准方式。屏幕显示如下：

B—Calibrate

b． 先校零值（见零点校准）。可连续重复多次，以获得一个多次校准的

平均值，这样可提高校准的准确性。

c． 使用标准片，按厚度增加的顺序做五个厚度的校准（见二点校准中的

b、c） 。每个厚度应至少是上一个厚度的1.6 倍以上，理想的情况是2

倍。例如：50、100、200、400、800μm。最大值应接近、但低于测头

的最大测量范围。

d． 在输入6 个校准值后，测量一下零点，仪器自动关闭，新的校准值已

存入仪器。当再次开机时，仪器将按新的校准值工作。

第五章与仪器使用有关的注意事项

对本仪器影响测量精度的因素主要有：基体金属磁性、基体厚度、边缘效应、

曲率、表面粗糙度、外界磁场、附着物质、测头压力、测头位置、试样的变形等。

一、影响测量精度的因素及有关说明

⒈ 基体金属磁性

磁性法测厚受基体金属磁性变化的影响（在实际应用中，低碳钢磁性的变

化可以认为是轻微的），为了避免热处理及冷加工因素的影响，应使用与试件

基体金属具有相同性质的标准片对仪器进行校准。亦可用待涂覆试件进行校准。

⒉ 基体金属厚度

每一种仪器都有一个基体金属的临界厚度。大于这个厚度，测量就不受基

体金属厚度的影响。本仪器的临界厚度值见第二章《技术参数》。

⒊ 边缘效应

本仪器对试件表面形状的陡变敏感。因此在靠近试件边缘或内转角处进行

测量是不可靠的。

⒋ 曲率

试件的曲率对测量有影响。这种影响总是随着曲率半径的减少明显地增大。

⒌ 表面粗糙度

基体金属和覆盖层的表面粗糙程度对测量有影响。粗糙程度增大，影响增

大。粗糙表面会引起系统误差和偶然误差，每次测量时，在不同位置上应增加

测量的次数，以克服这种偶然误差。

如果基体金属粗糙，还必须在未涂覆的粗糙度相类似的基体金属试件上取

几个位置校对仪器的零点；或用对基体金属没有腐蚀的溶剂溶解除去覆盖层后，

再校对仪器的零点。

⒍ 磁场周围各种电气设备所产生的强磁场，会严重地干扰磁性法测厚工作。

⒎ 附着物质

本仪器对那些妨碍测头与覆盖层表面紧密接触的附着物质敏感，因此，必

须清除附着物质，以保证仪器测头和被测试件表面直接接触。

⒏ 测头压力

测头置于试件上所施加的压力大小会影响测量的读数，因此本仪器测头用

弹簧保持一个基本恒定的压力。

⒐ 测头的放置

测头的放置方式对测量有影响。在测量中，应当使测头与试样表面保持垂

直。

⒑ 试件的变形

测头会使软覆盖层试件变形，因此在这些试件上会测出不太可靠的数据。

二、使用仪器时应当遵守的规定

⒈ 基体金属特性

标准片的基体金属的磁性和表面粗糙度，应当与试件基体金属的磁性和表

面粗糙度相似。

⒉ 基体金属厚度

检查基体金属厚度是否超过临界厚度。

⒊ 边缘效应

不应在紧靠试件的突变处，如边缘、洞和内转角等处进行测量。

⒋ 曲率

不应在试件弯曲表面上测量。

⒌ 读数次数

通常由于仪器的每次读数并不完全相同，因此必须在每一测量面积内取几

个读数。覆盖层厚度的局部差异，也要求在指定的面积内进行多次测量，表面

粗糙时更应如此。

⒍ 表面清洁度

测量前，应清除表面上的任何附着物质，如尘土、油脂及腐蚀物质等，但

不要除去任何覆盖层物质。

三、关于测量结果的说明

⒈ 根据统计学的观点，一次读数是不可靠的。因此任何由本仪器显示的测量

值都是5 次看不见的测量的平均值。这5 次测量是在几分之一秒的时间内由测

头和仪器完成的。

⒉ 为使测量更加准确，可用本仪器在待测点多次测量，并用删除功能对粗大

误差进行删除，然后用本仪器的统计功能处理，获取五个统计量：平均值

（MEAN）、最大值（MAX）、最小值（MIN）、测试次数（NO．）、标准

偏差（S．DEV）。

⒊ 按照国际标准，最终的测量结果可以表达为：

CH=M±2S

其中： CH—涂层厚度

M—多次测量的平均值（MEAN）

S—标准偏差（S．DEV）

第六章保养与维修

⒈ 严格避免碰撞、重尘、潮湿、强磁场、油污等。

⒉ 定期给主机充电：一般每工作8~24 小时充电一次，每次充电12~14 小时。

⒊ 如果未显示错误代码而工作不正常，例如：

.. 仪器不能自动关机；

.. 不能测量；

.. 键不工作；

.. 测量值反复无常。

出现这类故障时，使仪器强制复位。

强制复位的方法是：

a． 同时按▲键和MODE 键，屏幕依次显示如下：

MC022-TT220．

VERSION 3.2

WR 93C46？ RESET

b． 按▲+▼键，屏幕显示

BE SURE1？

c． 按▲键，屏幕显示

BE SURE2？

d． 按▼键，屏幕显示

BE SURE3？

e． 再按▲+▼键，屏幕显示

BE SURE4？

松开按键后屏幕显示

RESET MC022-TT220

至此，强制复位已完成。

f．在“RESET？”状态，若要放弃强制复位，按▲或▼键即可。

注意：执行强制复位后，以前的基本校准值已丢失，用户须重新进行基本校准（基

本校准方法见第四章）。

当用户通过上述方法仍不能排除故障时，请用户不要拆机修，请将仪器交我公

司维修部修理。

如果能将出错误的情况简单描述一下，一同寄出，我们将会非常感谢您。

错误信息表

错误

代号

错误代号的含意原因及解决办法

E01 仪器故障强制复位

E02 测头磨损更换测头

E03 测头或仪器损坏修理测头或仪器

E04 测量值不可靠。例如在磁场中或在

软覆盖层上测量时，测量值发生大

的波动

避开强磁场

在软质覆盖层上测量时，应采用辅

助装置进行测量

E05 开机时测头离金属基体太近测头远离金属基体

E06 厂家留用

E07 零值偏差太大，不能校零选择合适的基体或修理仪器

E08 仪器损坏修理仪器